Приложение № 2-4

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение в обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“, с девет обособени позиции: Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME” - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“.**

Подписаният/ата ............................................................................................... *(трите имена)* в качеството си на .............................................................. *(длъжност)* на ................................................................... *(наименование на участника)* ЕИК/БУЛСТАТ ….............................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

 След като се запознахме с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: **„Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване“, с девет обособени позиции: Обособена позиция 4, с предмет: „Доставка на инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME“ - за нуждите на главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“,**поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с Вашите и приложимите нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение предмета на поръчката, както следва:

**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:**

**Инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME -**

**метилови естери на мастните киселини в дизелови горивa, покриващ изискванията на EN 14078 „ Течни нефтопродукти. Определяне съдържанието на метилови естери на мастни киселини (FAME) в средни дестилати. Метод чрез инфрачервена спектрометрия”–** **2 бр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ***  | ***Предложение*** ***на Участника****(Посочва се числово изражение на придложението или се изписва „да“ или „не“, в зависимост от наличието на съответната характеристика)* | ***Производител*** | ***Марка/модел*** |
| **1. Технически изисквания към продукта** |  |  |  |
| **1.1. Изисквания по предназначение** |  |  |  |
| 1.1.1. Инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME – метилови естери на мастните киселини в дизелови горивa от 0 до 100 % FAME преносим, стабилен и подходящ за употреба при полеви условия или в подвижни лаборатории: |  |  |  |
| сензорен дисплей, който позволява позволява настройки за многоточкови калибровки |  |  |  |
| памет за данни |  |  |  |
| данни за потребителя, час и дата |  |  |  |
| защита с парола на настройките |  |  |  |
| калибрационни схеми за подобряване стабилността на показанията |  |  |  |
| Работна дължина на вълната/вълново число 5.7 μm, 1745 cm-1; |  |  |  |
| Захранване и с акумулаторна батерия, Захранващо устройство с универсален адаптор или еквивалентен източник  |  |  |  |
| Температура на околната среда: 10 °C - 40 °C |  |  |  |
| Обичаен обхват на измерване 0 - 100 % биодизел в дизелово гориво |  |  |  |
| Време за анализ - по-малко от 30 sec |  |  |  |
| Повтаряемост 0 - 20 % ± 0.2 %, 20 ‐ 100% ± 1% концентрация на биодизел (FAME) |  |  |  |
| Налични комуникационни портове |  |  |  |
| **1.2. Изисквания за безопасност**.  |  |  |  |
|  Сертификат /декларация от производител/доставчик за съответствие |  |  |  |
| **1.3. Изисквания за технологичност**  |  |  |  |
| Технологично изпълнение, съгласно изискванията на EN 14078. |  |  |  |
| **1.4. Конструктивни изисквания** |  |  |  |
| Стандартно изпълнение, съгласно EN 14078. |  |  |  |
| **1.5.Други специфични изисквания**   |  |  |  |
| Куфарче за анализатора |  |  |  |
| Предпазно покривало |  |  |  |
| Десет калибрационни стандарти биодизел в дизел с концентрации 0, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 95, 100 % със сертификати |  |  |  |
| При доставка апаратът ще бъде съпроводен със свидетелство/ сертификат от калибриране, с включвени резултати отнеопределеността на калибрирането. |  |  |  |
| **2. Изисквания към видовете осигуряване**  |  |  |  |
| Техническа документация /инструкции за експлоатация на български и английски език. |  |  |  |
| **3. Изисквания към суровините, материалите и комплектуващите изделия**  |  |  |  |
| Основните градивни компоненти и елементи съответстват на действащия стандарт. |  |  |  |
| **4. Изисквания към опаковката, маркировката, етикиране и консервация** |  |  |  |
| Маркировката върху апарата съдържа указателни знаци, определени от производителя |  |  |  |
| Апаратът е в подходяща опаковка за транспорт и експлоатация |  |  |  |
| **5. Изисквания към средствата за обучение** |  |  |  |
| Ще бъде осигурено обучение на инженерно-технически състав проведено от компетентен представител на производителя/доставчика |  |  |  |
| **7.Място на доставка**гр. София. |  |  |  |

**Предлагам гаранционен срок на всеки един от продуктите……………………………**

***(не по-малко от 2 години от въвеждане в експлоатация)***

**Предлагам допълнителна гаранция……………………………….., при следните условия…………………………(*не е задължително за попълване).***

Приемам да изпълнявам поръчката за целия срок на договора съгласно всички изисквания на Техническата спецификация на възложителя.

 Представям документ за упълномощаване, тъй като подавам офертата в качеството си на лице, което не е законният представител на участника.

***Забележка: Записва се само, когато офертата не е подадена от законния представител.***

 1. Декларирам, че съм запознат с проекта на договор и съм съгласен с клаузи му и ги приемам без възражения.

2. Декларираме, че ще извършим следните действие по изпълнение на поръчката:

а) Срокът за доставка, предаване и монтаж (когато е приложимо) на оборудването ще е ……………… (не повече от 6 месеца), считано от дата на влизане в сила на договора за обществена поръчка.

б) Всяки доставен продукт ще е придружен с ръководство за експлоатация на български език и английски език, сертификат или декларация от производителя/доставчика за съответствие.

в) В гаранционния срок ще осигурим гаранционно обслужване на доставеното оборудване. Гаранционното обслужване се осъществява в следния сервиз……………………., когато проблемът не може да бъде отстранен на място.

г) Гаранционното обслужване обхваща всички детайли на оборудването, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка.

3. Декларирам, че валидността на подадената от мен оферта е ………………, но не по - малко от 4 (четири) месеца от датата, определена като крайна дата за получаване на оферти.

4. Деклаирам, че ще изпълним, без резерви и ограничения, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните разпоредби, при спазване изискванията на законодателство в областта обработката на лични данни, осигурявайки тяхната сигурност.

 При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата  | ............................/ ............................/ ............................ |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето и печат | ........................................................................................... |